询 价 文 件

（20万元（不含）以下）

项目名称： 高压灭菌锅

采购单位： 陆军军医大学生物医学工程与影像医学系

二○二四年十月

# 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称： 高压灭菌锅
2. 项目预算： 11万
3. 项目单位： 陆军军医大学生物医学工程与影像医学系
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 高压灭菌锅 | 详见第二部分 | 1 | 台 |

1. 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

1. 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年11月01日。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

（三）申领询价文件时需提供以下资料：

1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章（军队单位不需要提供）；

2.法定代表人资格证明书原件；

3.法定代表人授权书原件；

（关于上述“2”、“3”项的说明：报价方法定代表人申领的，提供法定代表人资格证明书原件；非法定代表人申领的，提供法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权书原件，以及授权代表本人在发售单位缴纳的近三个月社保记录复印件）

4.非外资企业或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供）；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书。

1. 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年11月06日(北京时间)

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前送至询价人。

2.须提交的文件：询价申请人须将下列文件装入文件袋、粘贴封条、加盖公章并密封：

（1）报价文件（含技术指标响应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）营业执照，组织机构代码证，税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

1. 联系方式：

联 系 人： 邹老师

联系电话： 18883278175

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |  |

1. 技术需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术和性能参数名称** | **技术参数和性能要求** | **备注** |
| **1** | **设备使用需求** |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于实验器械、玻璃器皿、实验试剂、溶液等进行高压灭菌。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 实验器械、玻璃器皿、实验试剂、溶液。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 | 无 |  |
| **2** | **主要技术参数** |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 有效容量≥85L；腔体总体积≥98L；功率≤3.0kw。 |  |
| 2.2 | **★**参数2 | 开盖与锁盖方式：垂直向上式开盖、电子锁+穿透式针式锁。 |  |
| 2.3 | ▲参数3 | 灭菌温度可调范围：≥105℃-135℃；保温温度可调范围：≥45℃-60℃；灭菌定时：0-99小时。 |
| 2.4 | 参数4 | 最大可允许压力：≥0.26MPa；压力计量程：≥0-0.4MPa。 |  |
| 2.5 | 参数5 | 预警系统：超压、超温自动断电；漏电断路和过载电流检测；温敏探头断路检测；排气自检查系统；缺水报警保护；加热故障报警保护；锁盖检测。 |  |
| 2.6 | ▲参数6 | 安全装置：双联安全锁系统，同时监测灭菌腔体内的压力与温度，两者都在安全范围内时盖子才能被打开；压力安全阀。 |  |
| 2.7 | **★**参数7 | 配备强制冷却风扇。 |  |
| 2.8 | ▲参数8 | 程序控制：采用全自动智能化控制程序，控制灭菌温度、压力和时间；安全盖上配备显示屏，实时显示工作模式、工作状态；灭菌完成后自动排气。 |  |
| 2.9 | **★**参数9 | 灭菌模式：具备固体/器械灭菌、液体灭菌、琼脂培养基灭菌模式。 |  |
| 2.10 | 参数10 | 三重锁系统，具备三种锁盖措施，灭菌程序结束前盖子不能被打开。 |  |
| 2.11 | ▲参数11 | 灭菌锅内部采用不锈钢制作，经防腐处理。 |  |
| 2.12 | ▲参数12 | 压力和温度双向传感检测系统：监控空气排出状态 |  |
| **3** | **配置** |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 高压灭菌器主机1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 不锈钢置物篮2个 |  |
| 3.3 | 配置3 | 缓冲瓶1个 |  |
| 3.4 | 配置4 | 循环水瓶1个 |  |
| 3.5 | 配置5 | 硅胶管1套 |  |
| **4** | **售后服务** | 依据实际需求填写 |  |
| 4.1 | 保修年限 | 不低于2年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤24小时（本地）  维修到达现场时间≤48小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥8年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务，质保期内要求每年一次上门维护保养，质保期外要求每年一次上门维护保养 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 提供1次培训 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 提供1次培训 |  |

备注：带“**★**”的参数为必须满足。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过 180 个自然日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

3.实施方式：成交人按照采购单位的要求，将货物送至采购人指定交货地点。

（二）售后服务

供应商应配备专门的技术人员负责售后服务，产品在使用过程中如产生任何问题，供应商应立即响应。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额。

（四）验收方式

采购人收到货物后，按照约定参数进行验收，有权对成交人提供的货物、技术、服务提出异议，并有权要求成交人采取相关措施确保质量合格。对于验收不合格的货物，采购人有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失由成交人承担。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） 项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

（报价方全称）法定代表人 （姓名、职务）授权 （授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号）的 （项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖签名章）

年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 移动电话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权代表身份证复印件  （人像面） |  | 授权代表身份证复印件  （国徽面） |

身份证关键信息应清晰可辨，否则报价无效。

**材料后附：授权代表本人在报价单位缴纳的近三个月社保记录复印件。**

非外资独资或外资控股企业的书面声明

（采购单位名称）：

我方参加贵部组织的 （项目编号、项目名称）采购活动，在此郑重声明：我公司为非外资独资企业或外资控股企业。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。

特此声明！

报价方全称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

年 月 日

未被列入违法失信名单承诺书

（采购单位名称）：

我方参加贵部组织的编号为 、 项目采购活动，在此郑重承诺如下：

未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单、未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购单位按国家和军队规定作出的相关处罚。

报价方全称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

年 月 日