询 价 文 件

项目名称：冰冻切片机

采购单位： 基础医学院细胞生物学教研室

二○二四年十一月

# 询价公告

冰冻切片机询价采购公告（2024-JLJYAN-W415）

我院就以下项目进行国内询价，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加报价。

## 一、项目名称：冰冻切片机

## 二、项目编号：

## 三、项目预算：19.50万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 计量  单位 | 数量 | 交货  时间 | 交货地点 | 备注 |
| 1 | 冰冻切片机 | 参数1：切片厚度设置：0.5-100μm，最小0.5μm增幅步进，修片厚度设置：5-600μm;样本回缩：1-100μm，5μm增幅  参数2：水平行程范围：30㎜，垂直行程范围：62㎜;电动进样速度：900μm/s、1800μm/s  参数3：具备压缩机制冷，在显示屏界面可直观显示制冷状态  参数4：进样方式为电机驱动样本头进样  参数5：具有温度程序存储功能：可预存不少于3个温度程序  参数6：具有自动除霜功能  参数7：有触摸屏操作功能。屏幕尺寸≥10英寸  参数8：样本头制冷：温度范围-10℃～-50℃可调。冷冻台：温度范围-10℃～-42℃  参数9：具有状态指示功能：仪器正面具有条形指示灯，≥3种颜色可直观指示设备工作状态  参数10：具有智能修片功能：可自动识别半刀修片与切片  参数11：制冷标配实现≥4点制冷，且可单独进行箱体、样本头、刀架、冷台分点制冷，制冷温度可单独进行控温及调节。  参数12：设备具有抗菌纳米银离子涂层  参数13：可实现数据导入导出、软件升级、外接扫码枪、有线联网  参数14：从室温20℃开机到-15℃，制冷时间≤2小时  配置需求：单套配置需求  配置1：主机 台 1  配置2：刀架 套 1  配置3：配备样本托组件  配置4：废屑收集槽1 个  配置5：重锤 1个  配置6：手轮 1个  配置7：毛刷1个  配置8：配件托盘1个  售后服务  保修年限：≥3年  出现故障回应时间：维修到达现场时间≤ 6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地）维修资料：提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等  维修工具：提供维修专用工具1套  预防性维修/定期维护保养 保修期内提供定期维护保养服务 | 套 | 1 | 合同签订后30个工作日内 | 甲方指定地点 |  |
| 说明 | 1.报价方须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效报价。  ※2.报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。  3.报价方必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 | | | | | | | |  |

## 四、项目概况：

## 五、报价方资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人。

（四）本项目不接受联合体报价。

## 六、询价文件申领时间、地点、方式

（一）申领时间：2024年11月22日至11月27日。

（二）申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

（三）申领询价文件时需提供以下资料：

1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章（军队单位不需要提供）；

2.法定代表人资格证明书原件；

3.法定代表人授权书原件；

4.非外资企业或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供）；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书；

## 七、报价文件递交开始和截止时间及地点、方式

（一）报价文件递交开始时间：2024年11月27日9时0分（北京时间）。

（二）报价文件递交截止时间：2024年12月04日9时0分（北京时间）。

（三）报价文件递交地点： 重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号 。

报价文件递交方式：由报价方法定代表人或授权代表现场递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

## 八、报价时间、地点

（一）报价时间：同报价截止时间。

（二）报价地点：同报价地点。

## 九、本采购项目相关信息在《大学官网》（https://www.tmmu.edu.cn/）上发布。

## 十、采购单位联系方式

联 系 人：彭波 电话：15320294220

附件：询价文件

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 冰冻切片机 | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |

1. 技术需求

**技术参数：**参数1：切片厚度设置：0.5-100μm，最小0.5μm增幅步进，修片厚度设置：5-600μm;样本回缩：1-100μm，5μm增幅

参数2：水平行程范围：30㎜，垂直行程范围：62㎜;电动进样速度：900μm/s、1800μm/s

参数3：具备压缩机制冷，在显示屏界面可直观显示制冷状态

参数4：进样方式为电机驱动样本头进样

参数5：具有温度程序存储功能：可预存不少于3个温度程序

参数6：具有自动除霜功能

参数7：有触摸屏操作功能。屏幕尺寸≥10英寸

参数8：样本头制冷：温度范围-10℃～-50℃可调。冷冻台：温度范围-10℃～-42℃

参数9：具有状态指示功能：仪器正面具有条形指示灯，≥3种颜色可直观指示设备工作状态

参数10：具有智能修片功能：可自动识别半刀修片与切片

参数11：制冷标配实现≥4点制冷，且可单独进行箱体、样本头、刀架、冷台分点制冷，制冷温度可单独进行控温及调节。

参数12：设备具有抗菌纳米银离子涂层

参数13：可实现数据导入导出、软件升级、外接扫码枪、有线联网

参数14：从室温20℃开机到-15℃，制冷时间≤2小时

**配置需求：**配置1：主机1台；配置2：刀架1套 ；配置3：配备样本托组件；配置4：废屑收集槽1个 ；配置5：重锤1个；配置6：手轮1个；配置7：毛刷1个；配置8：配件托盘1个。

**售后服务：**保修年限：≥3年；出现故障回应时间：维修到达现场时间≤ 6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地）维修资料：提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等；维修工具：提供维修专用工具1套；预防性维修/定期维护保养 保修期内提供定期维护保养服务。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过30个日历日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区（高滩岩正街30号）。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，按需分批将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：3年。

2.机器维修出现故障回应时间：维修到达现场时间≤ 6小时（本地）；维修到达现场时间≤24小时（外地）维修资料：提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等。

3.预防性维修/定期维护保养，保修期内提供定期维护保养服务。 （三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期一年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。具体如下：1、指定人员进行验收，验收人员明确仪器包含的所有内容，熟悉厂家提供的技术资料。2、检查内外包装是否完整，有无破损、碰撞等，包装箱上标志、名称、品牌、型号是否正确。3、开箱检查，检查资料是否完整、商品出厂日期和编号，有问题拍照留下证据。3、质量验收，要严格对照仪器说明书，认真进行各项技术参数测试，检查一起的技术指标是否达标，验收人认真填写《仪器设备验收记录表》，以备查阅。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰冻切片机 项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |
| 3 |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。